| 仪器信息及简易操作规程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | LI6400光合仪 | 仪器型号/规格 | LI6400 |
| 仪 器 性 能 指 标 | （字数要求在300以内） 工作温度0~50℃，相对湿度10~90%. |  |  |
| 主 要 应 用 | （字数要求在300以内） 主要测量参数包括：净光合速率（Pn）、气孔导度（Gs）、蒸腾速率（E）、胞间 CO 2 浓度（Ci）、大气 CO 2 浓度（Ca）、光量子通量密度（PPFD）、叶温（TL）、空气相对湿度（RH）等。 |  |  |
| 简 易 操 作 规 程 | - （字数要求在1000以内） 1. 装好化学药品，连接硬件（如果使用CF卡，则插入主机后面固定小槽内）。 2. 开机，配置界面选择Factory default，连接状态按“Y”，进入主菜单，预热约20分钟。 3. 进行日常检查。 4. 打开叶室，夹好测量的植物叶片。 5. 按1, F1（Open LogFile）, 选择将数据存入的位置（主机 or CF卡），建立一个文件，enter，输入一个remark，enter。 6. 等待a行参数稳定，b行ΔCO2值波动 < 0.2 μmol mol-1，Photo参数稳定在小数点之后一位； c行参数在正常范围内（0 < Cond < 1、Ci > 0、Tr > 0）。 7. 按F1(Log)记录数据。 8. 更换另一叶片，按F4，添加remark, 重复4 ～ 7步骤，进行测量。至少半小时进行一次Match。 9. 按F3（Close file），保存数据文件。 10. 用RS-232数据线连接电脑和LI-6400XT，按esc退回主界面，按F5（Utility Menu），按上下箭头选择“File Exchange Mode”，在电脑上预先安装SimFX软件，双击打开LI6400FileEx，点击File，选择Prefs，选择Com端口，按Connect，连接成功后，选择文件传输到指定位置（CF卡内的数据也可在退出卡后，直接插入电脑读卡器来导出数据）。 11. 按esc，退回主界面，关机。 12. 把化学管旋钮旋至中间松弛状态；旋转叶室固定螺丝，保持叶室处于打开状态。 |  |  |
| 样 品 要 求 | （字数要求在500以内） |  |  |