| 仪器信息及简易操作规程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 冷冻切片机 | 仪器型号/规格 | Thermo Cryostar NX70 |
| 仪 器 性 能 指 标 | （字数要求在300以内） 自动和手动切片方式，切片厚度0.5-500um，修片厚度1-500um，样本头、刀架分别制冷，低温条（1个）可在3分钟内迅速制冷至-60℃，速冻台18个速冻站点，Cold-D消毒方式，50分钟完成一次消毒，安全、快速、彻底（可选），人体工程学设计，内置高度调节功能在82-112cm之间可调，JoyStick操纵杆，方便切片、修片、刀架进样操作，X/Y轴双轨道精确定位，自动除霜功能。 |  |  |
| 主 要 应 用 | （字数要求在300以内） 用于植物细胞切片制作和结构分析 |  |  |
| 简 易 操 作 规 程 | （字数要求在1000以内） 1：检查电源是否符合标准。如符合就接通电源。 2：(第一次)开机。待箱体，刀架，样本头温度达到所设定要求即可使用。 3：先将OCT滴几点到样本托上，再把样本放置于上面。然后把样本托放在速冻台上，再在样本表面滴上OCT至刚好覆盖样本表面为宜。进行速冻，待OCT发白后，取下样本托装在切片机的样本头上。 4：固定按钮夹紧样本。检查是否装上刀片（符合要求的刀片，否侧更换新刀片） 5：按仪器左侧操纵杆，使样本无限接近刀片（但不能接触，此操作需仔细观察，否则会切断样本面）。再转动大手轮进行微进与试切片。 6：切片时先粗切进行修片，修完后进行精细切片。（可用操纵杆切换粗切与精细切片模式） 7：将切到所需的片用载玻片粘走。随即经行固定。染色后即可观察。 使用完毕后将箱体内的垃圾清除。关好箱体门。 8：如长期不用请切断电源，关机。 9：注意：关机程序：关机，第二天打开玻璃门。两天后待箱体彻底干了关闭玻璃门。 注意：所有操作严格禁止液态水滴进入箱体。操作者手上也不能沾水。 或带橡胶手套操作。严格禁止野蛮切片，切勿将样本托金属面和刀直接接触。以免撞坏刀架。 |  |  |
| 样 品 要 求 | （字数要求在500以内） |  |  |