| 仪器信息及简易操作规程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 真空浓缩离心仪 | 仪器型号/规格 | Labconco CentriVap |
| 仪 器 性 能 指 标 | （字数要求在300以内） Labconco CentriVap离心浓缩系统采用离心力、真空和加热相结合的方法使样品中的溶剂快速蒸发，从而达到浓缩样品的作用。必配：真空泵、CentriVap冷阱、转头。 |  |  |
| 主 要 应 用 | （字数要求在300以内） 广泛用于生物学、微生物学、生物化学、制药研究以及分析化学等诸多方面。最大可一次处理148个样品。 |  |  |
| 简 易 操 作 规 程 | 1.打开主机电源； 2.选择一个程序或设置设置点参数； 3. 根据需要预热样品室； 4. 把样品放入样品管中，正常情况下，不得高于一半高度，把样品管放入转子中。 5. 把上好样的转子放入样品室中。 6. 关闭盖。 7. 按“RUN”，如果显示的是设置点参数，它将变换至显示实际参数，再按一次“RUN”。显示屏中的“S”(STOP)变换成“R”(RUN)，并与程序号交替显示。如果想要运行程序1、2或3，简单地按“PROG 1”、“PROG 2”或“PROG 3”快速启动CentriVap离心浓缩仪。转子启动，当转子达到操作速度，真空阀关闭，真空泵运行。 8. 在运行的任何时间可更改设置点的参数，先用“SELECT”键选择参数，并用增加或减少键修改。 9. 如果设置了运行时间，在设置时间到达后，有一声音提示，全部功能终止。 10. 如果CentriVap离心浓缩仪自己未停止的话，按“STOP”停止。 11. 当蒸发完成，等转子停止，打开盖，取出样品。 |  |  |
| 样 品 要 求 | （字数要求在500以内） 注意样品重量的对称(要进行称瓶操作)。 |  |  |