|  | 文件名称：原子荧光光度计（AFS-933）维护保养作业指导书 |  | 版本号：GGPT-SOP-1302 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制 |  | 发布实施日期 | 2016-4-1 |

- 目的

为了对原子荧光光度计（AFS-933）的运行情况进行检查，以保证其功能正常、状态良好。

二、适用范围

适用于本公共实验平台原子荧光光度计（AFS-933）（设备编号：）的日常运行维护、定期维护、定期点检及保养。

所在实验室：仪器分析室[908]

三、依据

GGPT-SOP-1301原子荧光光度计（AFS-933）操作规程；

原子荧光光度计（AFS-933）使用说明书；

系统软件使用说明书。

四、操作程序

参见：GGPT-SOP-1301原子荧光光度计（AFS-933）操作规程

五、维护保养方法：

5.1维护规程

5.1.1应定期(一个月)开机检测一次，看仪器是否正常。

5.1.2检查元素灯是否正常点亮。平时不用的元素灯每隔半年应点亮一段时间。

5.1.3观察自动进样器导轨是否清洁，是否要补加润滑油。

5.1.4观察顺序注射器泵管与泵头间的空隙区是否要补加硅油，泵管是否要更换新的。

5.2维护保养条件：

5.2.1 仪器房间应清洁无尘，无易燃、易爆和腐蚀性气体，室内排风良好；

5.2.2 仪器应平衡地放在工作台上，便于操作，周围无强烈的机械振动和电磁干     扰，仪器接地良好；

5.2.3 环境温度10~30℃，8小时内温度波动不超过±3℃，相对湿度低于85%。 电源要求；

5.2.4 电源电压：220±22V，电源频率：50±0.5Hz，UPS正常工作。

六、记录

检查和维护完毕后填写原子荧光光度计维护保养记录表格。