|  | 文件名称：原子荧光光度计（AFS-933）操作规程 |  | 版本号：GGPT-SOP-1301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制 |  | 发布实施日期 | 2017-3-1 |

一、目的

为规范原子荧光光度计（AFS-933）的基本操作、维护保养、异常处理程序，防止人为操作失误，确保原子荧光光度计（AFS-933）的正常和有效使用，实现对砷、汞、硒等重金属元素成分含量等实验工作的有效控制，特制定本规程。

二、适用范围

本公共实验平台原子荧光光度计（AFS-933）（设备编号：）的使用。

所在实验室：仪器分析室[908]

三、职责

本程序的实施者为原子荧光光度计（AFS-933）操作者，公共实验平台技术管理员负责对本程序的实施情况进行监督。日常运行及维护、定期维护、定期点检及保养由公共实验平台技术管理员负责。

四、开机前准备

1．使用本仪器前，操作人员须接受过相关培训并仔细阅读说明书。

2．检查实验室电源、温度和湿度等环境条件，实验室温度保持在15～30℃之间，湿度小于80%。

3. 放置仪器的工作台应平坦、牢固和结实，不应有震动或其他影响仪器正常工作的现象。供电线路应提供良好的接地，可进一步电气安全性和系统可靠性。

五、操作程序

1.开机前先打开氩气阀，次级压力表调节至0.3-0.4Mpa。

2.如要更换元素灯，则必须在关机状态下进行！

3.依次打开通风机、打印机、计算机、仪器主机的电源，观察元素灯是否被点亮。若不亮用点火器激发至亮(特别是汞灯)。更换过元素灯后，要用调光器将灯光斑调至中心，之后一定要把调光器从原子化器上取下！

4.待仪器复位后，双击AFS-933软件图标。进入软件后首先出现自检测窗口，单击“检测”，正常后单击“返回”。

5.单击“点火”，将原子化器炉丝点亮。

6.单击“元素表”，出现元素表窗口，软件自动识别双道所插的元素灯，也可单击“手动设置”，人为选择关闭不检测的元素灯。注意，不关的元素灯不能点手工设置，点击后必须点“重测”。

7.单击“仪器条件”出现输入窗口，选择各项条件。单击其中的“测量条件”选择重复测量次数和有效测量次数，选择是否启用超出曲线范围自动清洗功能，其他选项建议用默认值。再单击其中的“标准空白和text”，选择标准空白位置，再单击其中的“稀释选项”，选择稀释溶液和是否需要自动稀释，之后单击“确定”。

8.单击“标准系列”出现输入窗口，选择是否需要自动配制，输入标准系列各点浓度值及位置号(不输零点)，之后单击“确定”。

9.单击“样品参数”出现输入窗口，单击其中的“添加样品”出现输入窗口，输入各个选项（注：稀释因子为重量体积比或体积体积比，位置号为样品起始位置号）之后确定。添加样品后可单击样品表内的任何一项，再单击“属性修改”出现对话窗后，可以做个别修改（如不同的样品选用不同的样品空白）。再单击“样品空白”出现输入窗口，复选所用的样品空白号和输入对应的位置号之后确定。注意：标准空白、标准系列、样品空白、样品的位置号不要重叠！最后单击“返回”。

10.单击“测量窗口”，再单击其中的“检测”按钮后出现“另存窗口”，输入文件名和保存位置后单击保存。

11. 点击“预热”按钮开始运行预热。一般仪器预热20分钟后自动停止；如果停止后稍长时间不做样，需再预热数分钟。在主机中的水封中加入约1mL纯净水。在自动进样器载流槽中倒入3cm以上的载流。将蠕动泵压块压上，准备好所用的试剂并码放好样品，注意排废管前端橡胶管不要有折痕。左注射器进载流，右注射器进还原剂，单击“检测”按钮开始正式测量。

12.测量过程中可急停、重测、选择开始位置及改变测量顺序，测量后可查看或打印数据、报告和工作曲线。

13.检测完毕，先点“重做空白”清洗进样管路一到二次，然后将左、右两个注射器的进液管放入载流中单击“清洗程序”清洗三到四针，然后放入纯水中，清洗十至十五针。

14.最后，单击“熄火”，关闭氩气，打开蠕动泵的压块，放松泵管。

15.退出软件，关闭仪器主机电源，关闭打印机和计算机电源，关闭通风机电源。

16.清理自动进样器、样品盘和操作台，填写仪器使用记录。

六、注意事项

1. 请勿使用控制仪器的电脑上网，也不要自行重装电脑操作系统或给操作系统升级。

2. 在运行程序时用最新的配置文件运行。

七、技术支持

浙江纳德科学仪器有限公司技术部工程师：陆飞峰13372532872 057188830108-613

联系人：孟金柳13588350712