|  | 文件名称：凯氏定氮仪(Kjeltec 8400)维护保养作业指导书 |  | 版本号：GGPT-SOP-1302 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制 |  | 发布实施日期 | 2017-2-23 |

- 目的

为了对凯氏定氮仪(Kjeltec 8400)的运行情况进行检查，以保证其功能正常、状态良好。

二、适用范围

适用于本公共实验平台凯氏定氮仪(Kjeltec 8400)（设备编号：）的日常运行维护、定期维护、定期点检及保养。

所在实验室：高温消化室[912]

三、依据

GGPT-SOP-1301凯氏定氮仪(Kjeltec 8400)操作规程；

凯氏定氮仪(Kjeltec 8400)使用说明书；

系统软件使用说明书。

四、操作程序

参见：GGPT-SOP-1301凯氏定氮仪(Kjeltec 8400)操作规程

五、维护保养方法：

1. 分析仪的循环系统清洗（每天分析结束后）

在蒸馏装置中放入一消化管，运行加水程序或手动加水约100ml，运行蒸汽开程序约5min，以清洗系统。关闭程序停止蒸汽。

2. 滴定缸保养（每天分析结束后）

关闭电源后在滴定缸内注满蒸馏水，当电源再次打开后，滴定缸内液体被自动排空，并同时清洗掉残余的硼酸晶体。

3. 碱泵的清洗（每一至三个月）

将碱液入口放入到装有40℃的蒸馏水的烧杯中。将蒸馏管就位后，选择手动模式，运行加碱程序，用温水冲洗加碱系统。

4. 喷淋头的清洗（每一至三个月）

将大约50ml的蒸馏水与相同体积的醋酸注入蒸馏管中。在蒸馏装置上放入一蒸馏管，运行“蒸汽开”程序5～10分钟，关闭程序停止蒸汽。放入另一盛有约50ml蒸馏水的消化管继续蒸馏5分钟。如此操作至少3次以除去残余的酸，从而不至影响后面的分析。

5. 蒸汽发生器的清洗（蒸汽缸内结垢或根据需要）

打开蒸汽发生器的排放阀，排空蒸汽发生器内的水。关闭排放阀，在蒸汽发生器的管口连接一个大漏斗，抬高漏斗使其高于蒸汽发生器，注入柠檬酸水溶液（100克柠檬酸溶于800毫升水），最好是热溶液。

方法1：让溶液在蒸汽发生器中过夜，直至蒸汽缸不再有沉淀物。

方法2：在设备中放入一蒸馏管，在手动状态下运行蒸汽开程序5分钟，然后关闭蒸汽与电源。打开排放阀排空。

使用漏斗用水彻底冲洗蒸汽发生器，洗净后关闭排空阀。取下漏斗，重新连接好管路。

6. 滴定器的清洗（仪器长期不用或根据需要）

选择手动模式中的“滴定器排空”使滴定液转移至滴定缸，按回车键直至滴定管活塞到达最顶部。从滴定器桶中取出滴定剂输送管，将其浸入盛有蒸馏水的500ml烧杯中，运行“滴定器补液”，使水注入滴定器。按回车键直至活塞到达底部。反复操作3遍，洗净滴定器。从水中取出滴定剂输送管，使滴定器充满空气，拆除滴定器底部的软管，取下滴定管倒置控干，这样会很有效的除去滴定器内残余水分。注入滴定剂重复上述操作，直至除去滴定器内的残余水。

六、记录

检查和维护完毕后填写凯氏定氮仪维护保养记录表格。