一、注意事项：

1、避免在任何没有样品或微波吸收物的情形下，进行微波功率发射的运行。即使CEM微波系统中已设计了过载微波能量的保护转换，但绝对的长时间空载微波依然可能造成磁控管和传感器的衰化和损坏。试图在空载状况下，通过施加微波功率以测试温压传感器的性能是错误的，因为空气是非凝聚态物质，不吸收微波。

2、以下样品不适合在微波消解容器中使用，禁止在微波系统内随意操作以下物质（根据CEM

公司和国际上发表的文献材料）：                                                                  ·炸药（TNT、硝化纤维等）    ·推进剂（肼、高氯酸胺等）  ·高氯酸盐 ·二元醇（乙二醇、丙二醇等）  ·航空燃料（JP-1等）          ·易燃化学品 ·漆                          ·醚（熔纤剂-乙二醇苯基醚等） ·丙烯醛 ·酮（丙酮、甲基乙基酮等）    ·烷烃（丁烷、己烷等）        ·炔烃类 ·双组分混合物（硝酸和苯酚；硝酸和三乙胺；硝酸和丙酮等）     ·硝酸甘油酯、硝化甘油或其它有机硝化物

二、操作步骤：

1、开机后及每次运行方法前，先确认各种传感器是否工作正常。

2、称样：在密闭容器中消解样品，可能有潜在的危险，因此在实验初期对不明样品应通过颜色和嗅觉感知鉴别样品的特性，是否易燃、易挥发，并且严格控制样品量。按如下准则：样品应限制在≤0.5克／容器。  注意事项：  ① 不熟悉的样品消解时称样量应严格的限制在：0.5克以内。 ② 称样量应尽量保持一致。  ③ 在同一批反应中，不可同时混用不同型号的反应罐。  ④ 加样时不要使样品沾在容器壁上，如沾附请用溶剂或去离子水洗入溶液内。

3、加酸：消解时溶剂量建议为8-10ml。     注意事项：  ① 同一批反应中不可同时使用不同的试剂体系（同一批反应必须使用相同的酸或溶剂）。 ② 溶剂的选择：消解时对HNO3，HCl，HF的使用无限制；H2SO4，H3PO4会产生高温， 使用时应该有严格的温控； HClO4在密闭容器中使用有很大的危险性，禁止使用。

- 容器安装：  ①  反应罐密封：严格确认反应罐的螺帽是否已经拧紧。  ②  保证每个内衬罐都已安装好外壳保护套，同时保证保护套为干燥状态。  ③  CEM仪器均为自动功率输出，但仍应注意功率与消解罐数的匹配关系，一般原则： 8-16（600W）；16-24（800W）；24-32（1000W）；32-40（1200W及以上）。

- 载入方法Classic method或编辑/创建方法edit/creative method －→ 选择方法（或新方法）－→选择样品形式（Organic）－→ 选择控制模式（RAMP TO     TEMPERATURE）－→ 设定反应方法(最大功率、爬坡时间、目标温度、保持时间) －→方法命名－→ 填写实验备忘（可省略）－→ 保存方法。

- 摆放消解罐：  为了规范仪器的操作，应保证反应罐对称放置于转盘上。反应罐按照安放图安装好后，将转盘安放于仪器腔体中。为减少多模微波场的影响，每批反应罐数应≥8罐。

- 按star/pause键开始消解程序

- 消解过程中如发现有异常现象按star/pause键即可暂停程序，再次按下star/pause键继续；按 stop键停止消解。

- 消解程序完成后，仪器自动进入冷却过程。

- 最后进行相关后续操作，包括赶酸、转移、定容等。

- 关机：待反应结束15分钟后再关机。       注意：开关机间隔至少一分钟。

|  | 仪器的日常维护保养 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 描述 |  |  |
|  | 使用前 |  | 检查微波腔体、腔体保护板、转盘、外套是否干燥清洁 |  |  |
|  |  |  | 检查反应罐部件特别是外套、转盘、内衬、和盖子是否干燥， |  |  |
|  |  |  | 清洁 |  |  |
|  |  |  | 检查消解罐及外套是否有裂纹或变型 |  |  |
|  |  |  | 用干净柔软的毛巾清洁仪器表面、微波腔体、腔体保护板、转 |  |  |
|  |  |  | 盘 |  |  |
|  |  |  | 内衬、盖子用自来水冲洗后，浸泡于 20%的硝酸溶液中 |  |  |
|  | 使用后 |  | 外套可用干净的毛巾擦拭，但不可用水消洗 |  |  |
|  |  |  | 每三个月对微波消解管进行清洗以消除记忆：在反应罐中加入 |  |  |
|  |  |  | 硝酸，运行洗罐程序 |  |  |